## Sheet1
崇左市第二人民医院CT设备采购项目参数
项目名称：崇左市第二人民医院CT设备采购项目
序号 | 设备参数 | 备注
一 | 设备名称：多层螺旋CT
二 | 资格标准：
2.1 | 通过国际认证，提供CE或者FDA证书；
2.2 | 提供完整医疗器械注册证；
三 | 设备技术要求及主要规格参数：
3.1 | 机架系统
3.1.1 | 机架孔径：≥70cm，倾角：≥±30
3.1.2 | 焦点到扫描野中心距离：≤53.5cm
3.1.3 | 球管焦点到探测器的距离：≤98cm
*3.1.4 | 双套扫描操作系统：提供双套扫描操作系统。可采用传统主机操作，也可选用无线平板电脑和无线远程遥控器进行扫描。
*3.1.5 | 内置一体化摄像头，机架上具备内置一体化摄像头，扫描全程监控患者有否移动、对造影剂有无过敏反应等情况。监控图像可在主机上显示。
3.1.6 | 双套患者摆位系统，双套摆位系统。具备无线遥控器和机架上固定的有线的摆位系统。
3.1.7 | 机架内冷却方式：风冷
3.1.8 | 机架上具备呼吸控制专用指示灯(非X线暴光指示灯)
3.2 | 探测器
*3.2.1 | 探测器排数≥64排
3.2.2 | 探测器类型：最新型探测器，西门子Stellar光子探测器;GE 提供宝石探测器，东芝提供pure VISION微量子探测器，PHILIPS提供微平板探测器
3.2.3 | 探测器上具备3D防散射线滤线栅硬件
3.2.4 | 探测器物理总数≥53000个
3.2.5 | 每排探测器物理个数≥840个
3.2.6 | 探测器物理宽度≥38mm
3.3 | 扫描床
3.3.1 | 床面水平移动范围：≥160cm
3.3.2 | 最大可扫描范围：≥160cm
3.3.3 | 床面最大水平移动速度：≥200mm/s
3.3.4 | 最大垂直移床范围: 最低≤46cm，最高≥88cm
3.3.5 | 床面最大承重：≥220Kg
3.3.6 | 最大承重下的移床精度：≥±0.25mm
3.3.7 | 扫描床附件：提供，且提供扫描床一体化输液架、扫描床侧轨、集成储物盒方便急诊病人。
3.4 | X线系统
*3.4.1 | 高压发生率功率：≥75KW
3.4.2 | 球管阳极热容量：≥7MHU
3.4.3 | 球管阳极最大散热率：≥780KHU/min
3.4.4 | 球管小焦点（IEC标准 60336）：≤0.8mm×0.8mm
3.4.5 | 球管大焦点（IEC标准 60336）：≤1.0mm×1.2mm
3.4.6 | 最小球管电流：≤13mA
3.4.7 | 最大球管电流：≥600mA
3.4.8 | 最大球管电压：≥140kv
*3.4.9 | 最小球管电压：≤70KV
*3.4.10 | 球管电压选择8种，70kV/80kV/90kV/100kV/110kV/120kV/130kV/140kV
*3.4.11 | 球管提供能谱纯化Sn技术, 提供球管的能谱纯化技术，滤过低能级射线，以大幅度降低剂量，提高图像质量。
*3.4.12 | Sn能谱纯化技术,Sn球管电压选择≥5种
3.5 | 集成化控制台
*3.5.1 | 提供一体化计算机, 提供计算机整合在机架中的内置设计，节省扫描间建筑成本。
3.5.2 | 计算机内存：≥32GB
3.5.3 | 计算机主频：提供Intel Xeon处理器，≥3.6GHz
3.5.4 | 硬盘容量：≥720GB
3.5.5 | 图像存储量：（512×512不压缩）≥300,000幅
3.5.6 | 医学专用液晶超薄平面23寸显示器，分辨率：≥1920×1080，数量≥1台
3.5.7 | 同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作
3.5.8 | 自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输
3.5.9 | 并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务
3.6 | 图像处理工作站
*3.6.1 | 提供高级后处理工作站一套
3.6.2 | 内存：≥16GB
3.6.3 | 计算机主频：≥4x3.3GHz
3.6.4 | 硬盘容量: ≥1T
3.6.5 | 医学专用液晶超薄平面显示器≥9寸，分辨率：≥1280×1024
3.6.6 | 一体化图像光盘存储
3.7 | 扫描参数
*3.7.1 | 最快扫描速度：≤0.33秒/360°
*3.7.2 | 探测器最薄物理单元：≤0.6mm
3.7.3 | 扫描图像层数≥128层图像/360度
3.7.4 | 心脏成像单扇区时间分辨率：≤165ms
3.7.5 | 图像重建速度：≥23幅/秒（512×512矩阵）
3.7.6 | 图像重建矩阵：≥512×512
3.7.7 | 最长连续螺旋扫描时间≥300秒
3.7.8 | 图像显示矩阵：≥1920×1080
3.7.9 | 单次螺旋扫描最大范围：≥160cmcm
3.7.10 | 螺旋扫描螺距范围：≥0.03～1.5，任意可调
3.7.11 | 显示视野范围≥5cm~50cm
*3.7.12 | GE提供ASiR；西门子提供SAFIRE；飞利浦提供IDose4；东芝提供AIDR
3.8 | 图像质量
3.8.1 | 可视空间分辨率10%MTF≥14.6 LP/CM（X-Y轴）
3.8.2 | 可视空间分辨率50%MTF≥12LP/CM（X-Y轴）
3.8.3 | 低密度分辨率：≤5mm@0.3%, 10.75mGy
3.8.4 | CT值范围：－8192Hu到＋57343Hu
3.9 | 提供控制台所有Dicom3.0功能接口及控制台Worklist连接
3.1 | 临床应用软件
3.10.1 | 多平面重建MPR
3.10.2 | 任意曲面重建
3.10.3 | 最大密度投影MIP
3.10.4 | 最小密度投影MinP
3.10.5 | 表面三维重建3D SSD
3.10.6 | 组织透明化显示技术
3.10.7 | CT血管成像CTA
3.10.8 | 高级容积处理软件
3.10.9 | 具备器官融合、拆分技术
3.10.10 | 一键式去骨功能
3.10.11 | 模拟手术刀
3.10.12 | 数字减影
3.10.13 | 容积测量评估软件
3.10.14 | 肺纹理增强软件
3.10.15 | 低剂量肺扫描软件
3.10.16 | CT电影
3.10.17 | 容积伪影抑制软件
3.10.18 | 实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能
3.10.19 | 实时智能X线剂量调控软件
3.10.20 | 婴幼儿扫描专用软件包
3.10.21 | 去金属、运动、颅骨等伪影软件
*3.10.22 | 提供根据生理解剖角度的自由重建，对脊柱、后颅窝等器官，在扫描后自动进行小角度和自由角度重建，符合人体生理解剖，不需要医生手动进行角度重建。
*3.10.23 | 在集成化主控台上自动完成CPR曲面重建。
3.10.24 | 灌注成像软件
3.10.25 | 灌注成像部位要求：能满足脑灌注成像
3.10.26 | 心脏扫描成像功能
3.10.27 | 心电门控系统
3.10.28 | 心脏成像一次注药自动触发造影剂跟踪软件
3.10.29 | 回顾性门控螺旋扫描技术
3.10.30 | 主控台能显示和保存心电图信息
3.10.31 | ECG心电编辑软件, 应对心率不齐病人的心脏采集
3.10.32 | 心脏多期相重建预览
3.10.33 | 冠脉提取功能
3.10.34 | 冠脉狭窄评价功能
3.10.35 | 冠脉斑块分析功能
3.10.36 | 冠脉钙化评估软件
3.10.37 | 心功能分析软件
3.10.38 | 高级血管分析
3.10.39 | 提供直接三维高级重建功能，扫描后直接从原始数据重建诊断需要的MPR/MIP图像。不需先人工重建二维薄层图像，再重建MPR/MIP
3.10.40 | 肺肿瘤、结节分析软件
3.11 | 其他
3.11.1 | 设备保修期：12个月
3.11.2 | 提供必要的扫描附件
3.11.3 | 省内有固定的CT维修工程师
3.11.4 | 提供免费保修电话
3.11.5 | 提供负责机房免费设计